德化县生活垃圾焚烧发电项目

电子汽车衡设备采购

技术规范书

2023年11月

目 录

第1章 总则	1

第2章 工程概况	3

第3章 技术条件及要求	5

第4章 监造（检验）和性能验收试验	17

第5章 供货范围	22

第6章 技术文件提交	31

第7章 清洁、油漆、包装、装卸、运输、储存及安装	33

第8章 售后服务	35

第9章 技术偏离表	36

- 总则

1.1本技术规格书适用于德化县生活垃圾焚烧发电项目进厂垃圾称重系统的电子汽车衡及其附属设备招标。本项目日处理生活垃圾400t/d，设2台可双向进车的静态无基坑电子汽车衡。其中内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和检验等方面的要求。

1.2 本技术规格书仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准。投标方应提供满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求；对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本项目中使用。

1.3 投标方必须执行本技术规格书所列的各项现行（国内、国外）标准。本技术规格书中未提及的内容均应满足或优于有关的国家标准、电力行业标准和国际标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在中标后至设备投料制造前，若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范，则应以最新技术标准、规定、规范执行。

1.4 投标方提供的设备如有采用专利，所涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5投标方应按照本技术规格书的要求，负责其供货范围内全部设备的设计、制造、设备配套、油漆、包装、运输到现场交货，协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。投标方所提供的产品，是技术和工艺成熟先进，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

1.6对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术规格书未列出和数量不足，投标方仍需在执行合同时补足。

1.7 与本设备有关且涉及到双方配合的问题，如果未在本招标文件中提及，投标方应主动向招标方提出并积极配合，否则由此引起的问题由投标方负责解决。

1.8 在招标协议签订之后，招标方仍保留有对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，投标方应予以配合，如有提出修改，具体项目和条件由双方商定。

1.9 在工程设计中，投标方应与招标方密切配合，特别是设计联络、图纸审查及相互间的确认。任何一方在设计中的变更，有可能给另一方造成影响，应立即通知对方，协商解决。

1.10 本设备的所有外购件厂家（包括但不仅限于：原材料供应商和外购件厂家）必须供招标方确认，否则将导致招标方的拒收。招标方的审查并不代表能减轻投标方对其所应承担的相应责任。

1.11 投标方负责对本技术规格书提出的要求选择合适的汽车衡及其成套系统设备，并对汽车衡及其成套系统设备负有全责。

1.12投标方所提供的设备必须具有良好的操作性、维修性和良好的安全性能，不污染环境及危害人身健康。

1.13投标方应提供高质量的设备。这些设备是技术先进并经过三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品。

1.14文中带有“★”标识项目为星号条款，即投标方不可违背该项条目。

- 1.15 本工程全面采用KKS编码标识系统。投标方承诺所提供的设备和技术文件（包括图纸）采用KKS标识系统。投标方承诺采用招标方提供的标准；标识原则、方法和内容待设计联络会上确定。

- 工程概况

  - 工程概况

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

设备使用条件：

- 设备安装条件：室内布置。

气候：德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

- 抗震设防烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。

- 供电条件： 380/220V。

  - 运行环境

汽车衡设备的秤台及称重测量器件作业于室外，多尘及垃圾渗滤液腐蚀性强，必须满足全天候、长期、连续运行。

  - 汽车衡规格

- 汽车衡型式：全自动动静态汽车衡；

- 汽车衡数量：共2台；

- 汽车衡规格：1台100t+1台60t，精度为20kg；

- 技术条件及要求

  - 应遵循的主要标准及规范

数字式电子汽车衡的设计、制造、包装、运输、存储及验收应以中国国家标准为基础并符合下列有关标准、规范和规定的要求，但不限于此（所有标准如有更新，投标方须采用最新版本）：

《固定式电子衡器》（GB/T7723-2008）

《电子衡器安全要求》（GB14249.1-1993）

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》（GB/T 985.1 -2008）

《埋弧焊的推荐坡口》（GB/T985.2-2008）

《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB11345-2013）

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评第1部分:未涂》（GB8923.1 -2012）

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评第2部分:已涂》（GB8923.2 -2008）

《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评第3部分:焊缝》（GB8923.2 -2009）

《机械密封试验方法》（GB/T14211-2010）

《机械密封第一部分：技术条件》（JB/T4127.1-2013）

《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T5137-2001）

投标方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范书有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，投标方应及时通知招标方进行书面解决。

  - 汽车衡操作流程

汽车衡采用如下流程进行垃圾车称重作业：

INCLUDEPICTURE "G:\\康恒\\BOT\\750X2 西部\\5-设备招标--------------------------Y\\设备采购\\沈阳西部辅机采购\\AppData\\Roaming\\Tencent\\Users\\58720646\\QQ\\WinTemp\\RichOle\\[3$8N6IRAEJ554[6WPKA7%X.jpg" \* MERGEFORMAT

- 步骤1：初始状态：秤前秤后红灯亮，上秤和下秤道闸放下；

- 步骤2：车辆行驶到距离道闸2米左右时，电子标签与读卡系统通讯将卡面信息传给称重计算机。若读卡正常，上秤道闸抬起，红灯变为绿灯，允许车辆上秤进行称重。上秤道闸在汽车衡上无负重时方可开启。

- 步骤3：车辆驶上秤台，称重计算机接收到仪表发出的上秤信号，秤前亮红灯，上秤道闸落下，禁止后续车辆上秤。

- 步骤4：车辆在秤台上停止移动，称重计算机接收到称重数据并存入数据库，同时在大屏幕上显示车牌号和称重重量，下秤前的红灯变为绿灯，下秤道闸抬起，允许下秤，称重结束。设置屏幕显示器，用于显示车辆信息。

- 上图仅表示车辆在所行方向的汽车衡工作原理，本项目汽车衡要求能够双向驶入称量，则汽车衡两个方向均应布置读卡器和红绿灯。

  - 通用技术要求

3.3.1投标方提供的设备应功能完整，技术领先，并能满足人身安全和劳动保护条件。

3.3.2所有设备都属于正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、升温、磨损及老化等其他问题。设备中所有部件都不会采用带有试制性质的部件，若必须采用带有试制性质的技术，一定要事先征得招标方的同意。

3.3.3设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合，所有外购配套件都是选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，不得采用国家公布的淘汰产品。

3.3.4所使用的零件或组件具有良好的互换性，同时具有抗腐蚀性。

3.3.5全部钢材进行预处理，去掉轧氧化层、锈及异物，以确保焊缝和油漆质量。涂漆质量和颜色符合JB2299的规定。

3.3.6主要承载结构采用碳素结构钢制造，其化学成分和力学性能符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）的规定。钢板对接采用埋弧焊完成，保证焊锈。

3.3.7称重系统预留至当地环卫局的通讯接口和至DCS的通讯接口，接口协议待定。

- 3.3.8 摄像头监控系统有过磅抓拍及录像功能（视频保存不少于六个月）。摄像头位置前后车牌识别、前后抓拍、顶部，并配有补光。

3.3.9 摄像头像素400万及以上，分辨率1080P及以上；有夜视及光学变焦功能；顶部摄像头为球机

- 3.3.10 道闸具有遥控开启、关闭功能，道闸配有误落杆功能，配有语音播报功能及功放。

- 3.3.11 两台过磅系统数据互通共享。

- 3.3.12 磅房配有重量显示仪表。

- 3.3.13 两台磅任意位置上下车不影响系统称重及磅单打印。

  - 汽车衡主要设计参数

衡器的类别：双向全自动动静态汽车衡；

衡器的安装形式：无基坑布置方式；

称量范围：0～100t；0～60t；

准确度等级：静态Ⅲ级；

秤台规格：投标方定；

安全过载：秤体安全系数不得低于125%；传感器安全系数不得低于150%。

秤体结构:秤台刚性优于1/1000、安全系数>2.5；

工作温度范围：仪表:－20℃～＋45℃；

传感器:－30℃～＋65℃；

适应工作环境相对湿度：95%；

工作方式：静态自动称量；

车行速度：≤10km/h；

工作电压：电压220V±10%，频率50Hz；

汽车衡年平均无故障率：不小于8000h；

汽车衡使用寿命：不少于100万次，提供测试报告；

传感器：采用柱式不锈钢全封闭结构；

计量方式：双向计量，人工/自动控制。

误差等级：小于20。

  - 传感器基本技术要求

3.5.1柱式不锈钢传感器，应具有防尘、防水、防晒、防腐、抗射频干扰性、电磁兼容性。采用密封激光焊接防腐不锈钢外壳，防护等级达到IP68。

3.5.2应具有高精度长期稳定性和较宽的工作温度范围。

3.5.3自诊断功能：系统可独立检测每个传感器状态，并进行故障报警。

3.5.4传感器进行温度、线性、蠕变、滞后等各种性能的补偿，精度达到C3等级。

3.5.5传力机构应能自动保持垂直受力状态以缓冲限位，保证衡器的长期使用精度。

  - 称重显示仪基本技术要求

3.6.1应具有显示毛重、净重、皮重、欠载、超载及过秤时间、日期及车号打印功能。

3.6.2应具有自动零点跟踪功能。

3.6.3应具有车号、班次、皮重、存储、分项及总项累计功能。

3.6.4应具有面板键盘校正和功能参数设定等功能。

3.6.5应具有故障自诊断功能。

3.6.6全中文显示操作界面。

3.6.7不受交流电断电影响清零，具有抗电磁、辐射能力。

称重显示仪技术参数：

- 内分辨率: 1/1000,000；

- 最大显示分度数: 50,000；

- A/D转换率：每通道最大40000次/秒（模拟）；整秤台大于2000次/秒

- 灵敏度：最高0.1uV/分度；

- 精度等级: OIML10000e；

- 数据输出: 通过RS232口或其他接口输入计算机；

- 使用温度范围: -15Error: Reference source not foundC~45Error: Reference source not foundC；

- 相对湿度: 0~95%（无冷凝）；

- 外部电源: 220V（-15~+10%）,50Hz；

- 要求投标方自带UPS系统；

- 数据或按钮输入皮重；

- 按钮清零范围可选；

- 自动零跟踪,跟踪范围可选；

- 可显示毛重、皮重、净重、时间、日期、卡号；

- 500个车号-皮重存储，99个货号存储，99个客户号存储；

- 每个车号配一张IC卡

- 30,000笔称重记录存储，断电保护；

- 以车号、货号或客户号分类汇总、调显或打印累计值；

- 日报表打印；

- 外壳：全金属；

- 键盘：30个轻触键盘，包括数字键，导航键和功能键；或支持触摸屏， USB鼠标及键盘操作；

- 防护等级：IP55；

- 数字滤波功能；

- 数据库：仪表内置遵守ACID的关系式数据库，支持SQL操作；

- 存储安全：ECC校验及自纠错；

- 远程监控：投标方提供对外通信接口。

  - 秤台基本技术要求

3.7.1全钢结构；

3.7.2模块化，采用3节模块；

3.7.3低平台；

3.7.4无基坑安装；

3.7.5多单元秤台结构：根据称量的大小和要求，采用灵活的多节秤台结构；

3.7.6汽车衡结构必须符合我国的《钢结构设计规范》（GB50017-2003），用于称量运输车的汽车衡材质必须能够承受50吨二倍以上的载重压力，所有钢铁材料不能有腐蚀和氧化皮；

3.7.7汽车衡具有良好的耐腐蚀性能，油漆工艺为二层底漆、二层中间漆和二层面漆；

3.7.8所有的钢板和型钢材必须采用施压的方法进行矫直和弯曲，禁止捶击；

3.7.9板材加工前应进行表面预处理，轧平，秤体组焊后整体抛丸并涂上底漆；

3.7.10焊缝应采用自动焊，焊缝表面光滑平整；

3.7.11秤台表面平整光滑没有螺栓、螺母等附着物，并考虑有效的防滑措施；

3.7.12所有金属表面均经过喷砂除锈处理，达到Sa2.5级，使得油漆的附着力极强，喷砂除锈后底层涂环氧富锌底漆，中间层环氧云铁中间漆，表层环氧脂面漆；每层涂漆厚度不小于30μm；最外一度面漆颜色由招标方确认。涂漆的层数、每层的干燥时间等涂漆工艺均严格按质量控制文件执行，符合国家标准。油漆质量要达到：“漆膜均匀，不得有气泡、夹杂、龟裂、杂色、剥落、皱皮等缺陷”的要求。投标方对涂层的附着力、硬度和厚度进行检测。

  - 车辆自动识别系统

采用非接触式IC卡和可视化车牌自动识别系统，要求如下：

3.8.1无源、只读式；应具有抗震、防腐、防潮性能；读出率100%；质保期1年。

3.8.2非接触式IC卡感应距离≥100cm。

3.8.3车辆识别系统应包括交通信号灯、光电开关套件、摄像头系统等。

3.8.4交通自动控制，系统需配有红绿交通灯，完成车辆上秤、下秤的自动引导。

3.8.5系统提供车辆定位功能，系统通过定位系统可判断车辆是否完全上秤。

3.8.6自动识别系统感应带设置具体位置应考虑到安全距离，以免前车进入感应带，而后车距前车较近造成读卡误读成后车信息。

3.8.7 车号自动识别：进行一车一卡的控制，还可以附带上货名、规格、收货单位等。

3.8.8车辆判别系统应采用高精度防水接线盒，双屏蔽信号电缆，且整个系统具有防鼠咬和防水功能

3.8.9非接触式IC卡和可视化车牌自动识别系统既可相互兼容又可以切换各自系统独立运行。

  - 称重系统功能

设置两台计算机，每台电脑都可以对2台汽车衡进行称重管理。能实现手动操作、手动记录打印，记录的内容应包括材料的分类、来源、车号、进厂时间、净重、毛重、车辆所属单位等必须的数据。以上数据除在汽车衡房内自动记录、打印外，还应将信息发往全厂DCS（Profibus-DP）和外部监管部门电脑。通讯方式应满足将来全厂DCS系统的要求，以便及时、全面地对全厂的能源及原辅材料的耗量进行控制和管理。数据库采用正版SQL数据库；在外部监管部门电脑或通信故障情况下需保证数据恢复，数据能自动补传。

系统含有车辆资料数据库,通过读卡器即可判别来车车牌号并自动调出该车型号、自重、单位、司机姓名等数据。当读卡器失效或本车无配卡时需操作人员人工输入。

3.9.1 功能要求

- 系统能实现车不停自动称重，实现司机不下车。

- 具备联网功能，且与全厂的DCS构成一个网络，并能将相关称重数据上传。

- 应提供与环卫部门信息中心的通讯接口，可将每天的称重数据上传至环卫部门。

- 软件平台采用windows XP/windows 7/windows 8/windows 10操作系统，采用正版SQL Server数据库。

- 根据业主的管理模式，编制用户管理程序。

- 磅单、报表提供自定义功能，用户可根据自己的需要修改打印表格形式。

- 称重具有自动零点跟踪，自动除皮，自动累计，超重报警。

- 汽车衡前后安装交通控制装置，自动指示车辆上下秤。

- 自动道闸的栏杆的材质应选用高强度铝合金，并带有反光条。

- 网断或系统故障下具有人工称重管理功能，并在故障恢复后数据能够自动补传；

- 需考虑数据库冗余设计，提共一定数量的备用字段，以便招标方可随时对已有的信息进行扩充。

- 系统的读卡器、控制柜等主要部件需考虑防雷设计。

- 系统自动读取车辆重量数据，自动保存，整个称重过程不用人工干预，实现自动称重功能。（异常情况，例如未读到卡，操作员可手工干预输入车号）。

- 称重计量的统计数据存于服务器中，可保存2年。

- 能及时、准确接收来自汽车衡的数据，并进行排序、分类、统计、汇总等操作；能根据用户要求自动打印有关数据、出票等；应具有远程数据传输功能（应通过系统中的任何1台计算机实现）；提供远程通讯协议；提供对数据库操作和远程通讯软件的程序源代码。

- 应具有能接收秤台传回的重量信号及车号自动识别系统信号；并将车号、皮重存储和分项、总项累计功能，保证计量系统工作时能做到自动称重。

- 计算机对识别卡的数量、垃圾分类数据、车辆型号、垃圾来源的区域等数据采集应符合业主的要求，投标时应将卡的单价注明。

- 系统后台数据库系统记录进厂、出厂车辆。数据必须记录的内容包括：

车辆注册号

进厂时间

进厂日期

出厂时间

出厂日期

进厂汽车衡的ID号

进厂重量

出厂汽车衡的ID号

出厂重量

车辆被检查过否（是/否）

废物或材料的类型

- 3.9.2防作弊功能：

- 用户权限设置功能：可为每一个管理人员和操作人员设置不同的权限和密码，保障数据记录、系统运行安全可靠。

- 超级管理员权限拥有对整个系统的完全控制和最高管理权限，不允许厂家自行设置内部权限；验收合格后需完全移交和开放。

- 自动记录操作日志：以便对重要操作过程进行自动跟踪。

- 设有皮重报警功能：如果用车号配对方式称重时，当车辆皮重超过一定范围时，系统会出现车辆皮重超限的提示信息。

- 设有配对时间报警功能：如果用车号配对或磅单号配对方式称重时，当车辆两次称重时间超过一定的时间间隔，系统会出现两次称重时间超时的提示信息。

- 称重读数变化限制取数功能，当在指定的时间内，重量数据变化超过一定的范围内，系统将禁止取数。

- 系统还提供防作弊曲线，此曲线详细记录了车辆称重过程中仪表的输出情况，根据此图可以判断车辆是否存在作弊。

- 车辆定位系统可防止车辆未完全上秤进行称重，当光电开关被挡时，系统是不允许读数的。

- 室外装有大屏幕显示，用于显示过磅车辆的重量信息，大屏幕显示器规格：6位显示，字高125mm，具备20mA电流输入接口和RS232/485输入接口。

- 3.9.3系统软件功能：

- 磅单、报表提供自定义功能，用户可根据自己的需要修改打印表格形式。

- 数据维护功能：进行基础数据库（车皮信息、货物名称、规格、收货单位、发货单位、运输单位、货物流向、地区代码、备用字符（1－8）订单信息）的添加、修改、删除等维护和数据导入。

- 查询打印功能：提供报表查询打印、交易数据查询打印等功能。

- 每次称重具有自动零点跟踪，自动除皮，自动累计，超重报警。

- 基础数据库可以由Excel表文件或文本文件导入或转出，便于与企业其它信息系统交换数据。

3.10 	接地系统
3.10.1.工作接地:招标方在控制室预留等电位接地端子箱用于控制室内汽车衡设备接地，投标方负责汽车衡设备接地设计并预留与厂区综合接地网接头。

3.10.2.安全保护接地

为了屏蔽外界干扰、漏电及电火花等，称重仪表外壳、接线盒等都需要接地屏蔽。该系统即为安全保护接地，接地电阻应小于4Ω。
3.10.3.防雷接地

防直接雷和感应雷的防雷装置（如避雷带、接闪器等），地线通过地网连接在一起组成一个联合接地网，与大地直接连通，接地电阻应小于4Ω。

3.11电缆要求

电缆采用防干扰的屏蔽电缆。

3.12设备标志

3.12.1 设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

3.12.2 铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

3.12.3 铭牌上应该有耐磨损的下列内容：

制造厂名称；

设备型号；

设备名称；

出厂日期编码；

出厂检验编码；

主要技术参数。

3.13设计与供货界限及接口规则

本标由投标方负责合同供货范围内设备的指导安装、负责调试。

投标方的一般责任

1、根据合同的规定，投标方应负责指导施工安装，负责调试。

2、投标方在现场应遵守招标方的各项管理制度及工作安排。

3.13.1投标方除完成供货外的工作范围：

1、电子汽车衡的设计工作由投标方负责，设计方案应经设计院认可。有关设计的工作在合同签订后的设计联络会中解决。

2、投标方提供安装基础以上的整机及相关的配套零件（含预埋件）。

3、投标方负责合同供货范围内设备的指导安装、负责调试，并负责验收取证。

4、投标方有义务满足当地环卫局的相关接口参数要求，且不得因此改变商务价格。

3.14性能保证

投标方应在投标时按照下表提供系统性能保证值、设备性能保证值、设备寿命等作为系统、设备性能验收的依据。

| 序号 | 内容 | 设计要求 | 保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统性能 |  |  |  |
| 1 | 静态计量精度 | OIML（III）级 |  | ★ |
| 2 | 称量范围 | 0～100t；0～60t |  | ★ |
| 3 | 秤台规格 | 投标方填写 |  | ★ |
| 4 | 汽车运行速度 | 10km/h |  | ★ |
| 5 | 称体安全系数 | 125% |  | ★ |
| 6 | 传感器安全系数 | 150% |  | ★ |
| 7 | 钢结构安全系数 | ＞2.5 |  |  |
| 8 | 秤台焊接要求 | 应采用自动气体保护焊进行整条焊接 |  |  |
| 9 | 秤台材质 | 材质Q235B，需提供原材料厂出具的材料合格证明 |  | ★ |
| 10 | 秤台抛丸处理 | 达到St3级或Sa2.5级 |  | ★ |
| 11 | 秤台油漆处理 | 六层/总厚度180μm |  | ★ |
| 12 | 传感器结构 | 柱式不锈钢全密封结构 |  | ★ |
| 13 | 传感器品牌 | 德国HBM、梅特勒-托利多、赛多利斯或同等品牌 |  | ★ |
| 14 | 传感器防护等级 | IP68；投标时需提供防护等级证书 |  | ★ |
| 15 | 仪表功能 | 支持网络接入并可远程监测转换，具有滤波、ECC校验及自纠错功能，内嵌支持SQL操作的关系数据库。 |  |  |
| 16 | 仪表显示 | 在仪表上能同时显示称重数据和行驶速度；同时显示各传感器数值及配置参数。 |  |  |
| 二 | 设备性能 |  |  |  |
| 1 | 读卡器品牌 | 深圳远望谷、西门子、瑞士Tag Master、美国Inter Mec或同等品牌 |  | ★ |
| 2 | 读卡器防护等级 | IP55 |  | ★ |
| 3 | 防雷要求 | 系统的读卡器、控制柜、汽车衡等主要部件需考虑防雷设计 |  |  |
| 4 | 软件接口要求 | 应提供与环卫部门信息中心的通讯接口，可将称重数据上传至环卫部门 |  |  |
| 三 | 使用寿命 |  |  |  |
| 1 | 秤体使用寿命 | 不小于8年 |  |  |
| 2 | 传感器使用寿命 | 100万次 |  |  |
| 3 | 红绿灯使用寿命 | 使用寿命不低于5年 |  |  |
| 4 | 道闸栏杆机 | 运行寿命大于500万次，起落时间0.9s |  | ★ |
| 四 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜 | 防护等级IP54 |  |  |

备注:上表保证值由投标方填写。

- 监造（检验）和性能验收试验

4.1 概述

                - 本条款用于合同执行期间对供货商所提供的设备（包括分包外购设备）进行检验、监造和工厂试验，确保供货商所提供的设备符合合同技术要求的规定。

                - 投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合合同的技术规定。

4.2设备监造

本合同的设备监造过程实施合同管理、质量控制、进度控制、投资控制、组织协调等工作。

招标方将自行或委托有经验的监造单位、安装单位、技术监督单位和招标方技术人员对中标人在国内生产的合同设备进行监造。监造工作包括在中标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。

中标人将在合同生效后14日内向招标方提供设备生产计划及监造检验时间安排，并提供和监造检验相关的标准、规定清单。

在设备开始加工前2周，向招标方提供外协、外购件清单及采购计划（或合同）。

4.2.1一般要求

招标方对中标人设备的监造要求

原材料在加工前在中标人复检后，由招标方监造代表确认（文件见证）后方可投料。在现场见证前必须完成相应的文件见证。

文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标方监造代表。

中标人将在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。具体见证时间中标人将提前七天通知招标方监造代表。

招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料（包括焊工资格、无损探伤检验人员资格、理化检验人员资格等审查），中标人将积极配合并提供相关资料的复印件，并不发生任何费用。

对于设备制造过程中重大质量问题及制造缺陷，一经发现中标人将及时通知监造代表，不隐瞒。

合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，中标人不擅自调换。

招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况，监造代表可根据生产实际情况增加监造项目或调整监造方式。

中标人将给招标方监造代表提供厂内办公、通讯及生活方便。

每次监造内容完成后，中标人和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续，交招标方监造代表1份。

招标方监造代表有权核查中标人（包括主要分包方）的质量保证体系运转情况，并提出核查意见。

4.2.2监造方式

监造方式以文件见证、现场见证、停工待检及招标方复查、抽检四种方式进行，即R点、W点、H点和I点。

R点：中标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。由招标方监造代表查阅见证文件。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，并进行现场见证。检验或试验前或后中标人提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。中标人在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，并进行停工待检见证。检验或试验前或后中标人提供检验或试验记录。

I点：招标方监造代表在中标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均在中标人自检合格的基础上进行。

招标方在设备进入监造检验工作前通知中标人，H点中标人提前15天书面通知招标方，W点中标人提前10天书面通知招标方，R点、I点招标方在检验工作前1个月通知中标人。

招标方接到质量见证通知后，及时派代表到中标人实施监造工作。如果招标方代表不能按期参加，招标方书面通知中标人，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，中标人不得自行转入下道工序，与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

4.2.3监造内容

监造的主要项目如下表（以下表格的R点、W点、H点及I点和监造方式及内容以合同为准）。（监造实施前，商谈三方监造协议时将细化本项目表）

汽车衡监造大纲：

| 序号 | 监造部套 | 监 造 内 容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | W | H | 数量 |
| 1 | 设计图纸制造文件 | 技术文件的正确性、可靠性和先进性。 | √ |  |  |  |
| 2 | 质量控制文件 | 需要件明细表中所列工序的过程控制记录及质量检验记录。 | √ |  |  |  |
| 3 | 外购设备进口元件 | 合格分承包商名录及鉴证资料、采购证明材料。 | √ | √ |  |  |
| 4 | 整 机 | 性能检验 |  | √ |  |  |
| 5 | 钢结构 | 主要用材检验 | √ |  |  |  |
| 6 | 钢结构 | 主要焊缝 | √ | √ |  |  |
| 7 | 油 漆 | 外观及厚度 | √ | √ |  |  |

注：R—文件见证，W—现场见证，H—停工待检，数量—检验数量

4.3 验收

验收分为设备到现场验收、性能验收、初步验收及最终验收

4.3.1 设备到现场验收

设备运抵现场14天内，买方通知卖方设备开箱检验，开箱检验合格双方确认签字。

4.3.2 性能验收

中标方在设备安装、调试完成后一个月内联系计量检验监督部门到现场进行性能验收，招标方参与。性能验收通过视为初步验收合格。

性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合要求。

性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

性能试验的时间：具体试验时间由招标方确定。

性能验收试验由招标方主持，中标人参加。如试验在现场进行，中标人要积极进行相关工作配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由中标人提供。

- 性能验收试验的费用

性能试验的全部费用包含在合同总报价之中。

- 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由为当地计量检定部门主编写，中标方和招标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 验收流程及项目

| 序号 | 主要检验工序 | 检验内容及要求 | 检验标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | - 材质符合要求 - 外表无缺陷 | 材料质保书、标记 |
| 2 | 外协件 | 符合图纸要求 | 图纸 |
| 3 | 钢材抛丸 | 表面达到Sa2 | GB8923 |
| 4 | 落料 | 核对尺寸 | 图纸 |
| 5 | 零件加工 | 检查外形、尺寸 | 图纸 |
| 6 | 钢结构拼装 | 尺寸、外形符合图纸要求 | 图纸 |
| 7 | 钢结构焊接 | 焊缝符合图纸要求 | QB842.4 |
| 8 | 喷涂底漆 | 涂层均匀，达到膜厚要求 | Q/MTCN-2401 |
| 9 | 总装 | 各零、部件安装正确 | 图纸、GB7723 |
| 10 | 精度调试 | 达到III级秤要求 | JJG539计量检定规程 《数字指示秤》 |
| 11 | 喷涂面漆 | 涂层均匀，达到膜厚要求 | Q/MTCN-2401 |
| 12 | 装箱 | 物料摆放整齐，物单相符 | QB842.4 |
| 13 | 控制系统及软件功能 | 根据招标技术规范书及技术协议 |  |

4.3.3 最终验收

- 最终验收即为全厂72+24验收。热态负荷试验由招标方负责进行，中标方参与。设备参加全厂的热态运行, 并通过全厂72+24小时运行验收。

72+24验收完毕后，双方签字确认。

- 供货范围

5.1 一般要求

- 投标方保证所提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合招标文件要求。

- 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备安全运行和施工所必需的部件如基础预埋件、汽车衡坑四周孔洞盖板、检修平台等，都属于投标方供货范围内，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在合同执行时补足。

- 除有特别注明外，所列数量均为一台设备所需。

- 投标方应提供所有安装、调试和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单，调试期间所需要的液压油、润滑油和润滑脂等耗材均由投标方提供。

- 提供安装调试所需备品备件和2年正常运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单和分项报价。

- 投标方提供的技术资料清单见后。

5.2 ☆供货范围

本次招标为成套供货，除招标方提供总电源电缆以外，整套设备全部由投标方负责供货。

投标方提供的每台套设备在招标方不增加任何部件的前提下应能独立工作，供货范围包括但不限于下表。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车衡 | 1台100t+1台60t | 2套 |  |  |
|  | 每套包括但不限于： |  |  |  |  |
|  | - 钢结构秤体 |  |  |  |  |
|  | - 称重传感器及连接件 |  |  |  |  |
|  | - 全不锈钢接线盒 |  |  |  |  |
|  | - 称重显示仪表 |  |  |  |  |
|  | - 纵向限位挡板 |  |  |  |  |
|  | - 基础板 |  |  |  |  |
|  | - 限位底板 |  |  |  |  |
|  | - 无限位底板 |  |  |  |  |
|  | - 地脚螺栓 |  |  |  |  |
|  | - 纵向限位螺栓 |  |  |  |  |
|  | - 横向限位螺栓 |  |  |  |  |
|  | - 称体连接销 |  |  |  |  |
|  | - 称重信号电缆 |  |  |  |  |
| 2 | 工控机 | CPUP4/3.0G/2G/320G/DVD-ROM/KB+MOUSE/WINDOWS XPPRO/22"液晶 | 2台 |  |  |
| 3 | MOXA卡（485） |  | 2张 |  |  |
| 4 | 打印机 |  | 1台 | 可同时打印A3、A4格式纸张 |  |
| 5 | 不间断电源60min |  | 1套 | 国内知名品牌 |  |
| 6 | 称重管理软件 |  | 2套 |  |  |
| 7 | 环卫信息接口 |  | 1套 |  |  |
| 8 | 查询管理软件 |  | 1套 |  |  |
| 9 | 读卡系统 |  | 4套 | 含天线 |  |
| 10 | 道闸栏杆机 |  | 4套 | 国内知名品牌 |  |
| 11 | 红绿灯 |  | 8套 | 含支架和立柱 |  |
| 12 | 自动称重控制柜IP55 |  | 2套 |  |  |
| 13 | 系统内部电缆 |  |  |  |  |
| 14 | IC卡 |  | 300张 |  |  |
| 15 | 其他系统所必需的设备及仪表等…… |  |  |  |  |
| 16 | 大屏幕 | 6位显示，字高125mm，具备20mA电流输入接口和RS232/485输入接口 | 2套 | 含支架设计 |  |
| 17 | 交换机 |  | 1套 |  |  |
| 18 | 路由器 |  | 1套 |  |  |
| 19 | 操作台、椅 |  | 2套 | 由招标方确认 |  |
| 20 | 汽车衡坑四周孔洞盖板 | 钢制、重型 |  |  |  |
| 21 | 汽车衡安装指导、调试及取证 |  |  |  |  |
| 22 | 其它必要的设备、仪表、部件、材料等 |  |  |  |  |
| 23 | 数据库 |  | 2套 |  |  |
|  | PLC |  |  |  |  |

5.3备品备件

5.3.1 投标方须保证备品备件长期稳定供货，且备品备件价格不高于市场公开报价的80%。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。

5.3.2 投标文件中应列出备品备件清单，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于哪些具体项目上。

5.3.3 投标方提供备品备件的保管资料，如存放期限、是否需干燥剂等。

5.3.4 投标方应分别列出易耗品、安装调试所需备品备件、两年正常运行和维护必需备品备件清单。

备品备件清单（投标方自填）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重传感器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 接线盒 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 称重显示仪表 |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 道闸杆 |  | 个 | 2 |  |  |

专用工具清单（投标方自填）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检修必需 |

5.4品牌要求

| 名称 | 业主品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾计量磅 | 福州科杰电子衡器有限公司、江西众加利高科技股份有限公司、山东金钟科技集团股份有限公司、大连金马、烟台东方 |  |
| 卸料门 | 天津阔福门业有限公司、上海佩佛自动化控制设备有限公司、红门 | 采用自重式或滑升门（不要对开门） |
| 除臭设备 | 江苏苏运净化设备有限公司、上海双昊环保科技有限公司、江苏天兴环保股份有限公司 | 无 |
| 安全阀 | 德莱赛、德国LESER、DRESSER | 无 |
| 除氧器、定排、连排 | 无锡电站辅机有限公司、青岛平电锅炉辅机有限公司、连云港久盛电力辅机有限公司、青岛同方环境、宜兴市凌霞 | 无 |
| 一、二次风暖风器 | 上海双木散热器制造有限公司、无锡翼顺庆通用设备制造有限公司、无锡苏胜尔机械设备有限公司 | 无 |
| ETS | 和利时、南京科远、浙大中控 | 无 |
| TSI | 和利时、南京科远、浙大中控 | 无 |
| 汽水取样与加药系统 | 北京华科仪科技股份有限公司、苏州瀚朴电力设备有限公司、北京边华电化学分析仪器有限公司 | 无 |
| 加药泵 | 普罗名特、米顿罗、帕斯菲达、格兰富 | 无 |
| 化水系统在线仪表 | SWAN、E+H、美国哈希、华科仪、核工业、洛联 | 无 |
| PVC 塑料国产 | 杭州沃德塑胶、协羽塑胶、环琪塑胶 | 无 |
| 气动阀门与执行机构（金属阀门） | Bray、盖米、EBRO | 无 |
| 气动国产阀门与执行机构（塑料阀门） | 上海良工、重庆川仪、吴忠仪表、深圳万讯 | 无 |
| 普通金属阀门 | 苏州高中压阀门厂有限公司、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司、中核苏州阀门有限公司、杭州环球电站阀门有限公司 | 根据工艺要求选型 |
| 磁翻板液位计 | 上海凡宜、重庆精科、淮海自控、重庆川仪 | 无 |
| 压力与液位变送器 | Rosemount的3051系列、川仪横河EJA系列、ROCKSENSOR RP系列 | 无 |
| 电磁流量计 | 科隆测量仪器（上海）公司、E+H、ABB、横河 | 无 |
| 温度 | 上海辰心、重庆材料院、重庆川仪十七厂 | 无 |
| 甲烷可燃、有毒、有害气体监测系统 | 山东济南瑞安电子有限公司、深圳市特安电子有限公司、上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 无 |
| 循环水泵、消防水泵 | 广东肯富来、上海连成、凯士比 | 无 |
| 空调工程 | 海尔、格力、美的 | 无 |
| 主变压器及配电装置 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、常州西电变压器有限责任公司、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 干式变压器 | 特变电工衡阳变压器有限公司、福州天宇电气股份有限公司、南京大全、保定天威集团特变电气有限公司、正泰电气 | 无 |
| 高压开关柜 | ABB、西门子、施耐德 | 无 |
| 400V 低压开关柜 | 常熟开关制造有限公司、德力西、泉州亿力、厦门宏发、正泰电气 | 无 |
| 高压变频器 | 西门子、ABB、施耐德、丹佛斯 | 无 |
| 低压变频器 | 西门子、ABB、施耐德、丹佛斯 | 无 |
| 全厂泵或风机配套的高压电动机（10KV） | 佳木斯电机厂、湘潭湘电电机制造有限公司、上海电机厂 | 无 |
| 全厂泵或风机配套的低压压电动机(400V) | 佳木斯电机厂、湘潭湘电电机制造有限公司、上海电机厂 | 无 |
| 微机保护和电气综合自动化系统 | 南京南瑞继保电气有限公司、许继电气、国电南京自动化股份有限公司 | 无 |
| 直流系统 | 杭州中恒、深圳泰航、上海诚意电气、深圳奥特迅 | 无 |
| 蓄电池 | 德国荷贝克、菲意特、德国阳光、GNB | 无 |
| 全厂动力电缆和控制电缆 | 太阳电缆、上上电缆、安徽天康、无锡江南 | 无 |
| 电气主要元器件（断路器、接触器、微断） | 西门子、施耐德、ABB | 无 |
| UPS 系统 | 瑞士GUTOR、美国 PROTEK、德国 AEG、华为、科士达 | 无 |
| 电动机保护器 | 常熟开关制造有限公司、上海人民电器厂、上海良信电器 | 无 |
| DCS、DEH | 和利时、南京科远、浙大中控、上海新华 | 无 |
| 压力、差压变送器 | 罗斯蒙特、西门子、横河、ABB、霍尼韦尔 | 无 |
| 热电偶、热电阻 | 川仪、天康、上仪、余姚市纪源仪表自动化有限公司 | 无 |
| 国产电动执行器 | 吴忠仪表、温州瑞基、扬州电力设备修造厂、上海耐奇 | 无 |
| 进口电动执行器 | 德国 SIPOS7FLASH 系列、英国 ROTORK IQ系列、德国奥玛 AUMA、德国 EMG、美国 CDG | 无 |
| 压力表、温度计 | 川仪、天康、上仪 | 无 |
| 国产气动执行器 | 吴忠仪表、无锡工装、川仪 | 无 |
| 国产控制调节 | 吴忠仪表、无锡工装、川仪 | 无 |
| 均速管流量计 | 阿牛巴、德尔塔巴、威力巴 | 无 |
| 氧化锆（分体型） | 横河、ABB、罗斯蒙特、阿米泰克 | 无 |
| CEMS | 西克麦哈克、ABB、厦门格瑞斯特 | 无 |
| 摄像头 | 海康威视、大华、宇视 | 无 |
| 炉膛火焰及汽包水位监控系统 | 上海亿基、合肥金星、常州万方 | 无 |
| 大屏（LCD） | 三星、海康威视、利亚德、LG | 无 |
| PLC | 西门子、ABB、施耐德、罗克韦尔 | 无 |
| 空压机 | 英格索兰（RS系列）、阿特拉斯（GA 系列）、寿力（LS 系列）、施耐德、安仕达 | 无 |
| 空气净化设备 | 唐纳森、震东、好利旺、多米尼克（D-H） | 无 |
| 系统调试 | 济南中能、济宁中大、哈电站 | 无 |
| 保温材料 | 河北华能耐火保温材料股份有限公司、河北泰龙保温材料有限公司、天津奥拓保温防腐工程有限公司、沧州大通防腐保温材料有限公司、无锡远能耐火 | 无 |
| 炉内耐磨耐火浇注料 | 浙江诺泰电力工程有限公司、江苏顺星耐火、无锡远能耐火 | 无 |
| 高压阀门、中压阀门 | 上海良工、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司、中核苏州阀门有限公司、杭州环球电站阀门有限公司 | 无 |
| 低压阀门 | 上海良工、浙江宣达实业阀门有限公司、江南阀门有限公司、中阀控股集团 | 无 |
| 电梯 | 日立、三菱、西子奥的斯 | 无 |
| 钢筋 | 三钢、首钢、鞍钢 | 无 |
| 型钢、钢板 | 三钢、宝钢、鞍钢 | 无 |
| 镀铝锌钢板 | 博思格、上海宝钢、淀川盛馀 | 无 |
| 密封胶 | 乐泰、道康宁、百得 | 无 |
| 不锈钢螺丝钉 | 奥展、建鹏、五荣 | 无 |
| 地砖、玻化砖、防滑砖、釉面砖、外墙砖 | 符合国标要求的优质品牌产品 | 无 |
| 水泥 | 建福、红狮、华润 | 无 |
| 商品混凝土 | 景远、健德、顺达 | 无 |
| 不锈钢 316L | Tisco 太钢、BAOWU、JISCO 酒钢、Ansteel 鞍钢 | 无 |
| 外墙涂料、真石漆 | 多乐士、立邦、华润、三棵树 | 要求是绿色环保产品，产品系列需经发包人根据样板确定 |
| 内墙乳胶漆 | ICI、华润、嘉宝莉、三棵树 | 按技术要求 |
| SBS 改性沥青防水卷材 | 东方雨虹、卓宝、金雨伞 | 按技术要求 |
| SBS 改性沥青防水卷材（耐根穿刺） | 东方雨虹、卓宝、金雨伞 | 按技术要求 |
| TPO 卷材防水层 | 东方雨虹、卓宝、金雨伞 | 按技术要求 |
| 水泥基渗透结晶防水涂料 | 金雨伞、东方雨虹、德高 | 无 |
| 防静电地砖 | 中瑞、中电、远川 | 导电性能：体积电阻106 ～109欧姆。耐烟火性能：不小于1600℃。规格：800×800×12mm |
| 铝合金门窗 | 南平闽铝、亚洲铝业、闽发、固美 | 无 |
| 玻璃 | 景图、福耀、耀胜 | 无 |
| 门控五金 | 汇泰龙、坚朗、雅洁 | 无 |
| 门锁配件、地弹簧、不锈钢门夹、闭门器 | 坚朗、汇泰龙、固力 | 无 |
| 防火门窗 | 晋江秀星、诚安蓝盾、厦门三恒、山东鑫铭格 | 无 |
| 防火卷帘门 | 晋江秀星、厦门盟达、福建美赛德、山东鑫铭格 | 无 |
| 铝扣板 | 欧陆、威司龙、奥美格 | 无 |
| 防潮矿棉板 | 星牌优时吉、爱孚 AMF、大建 | 无 |
| 电气三箱 | 泉州亿力、泉州合瑞、弘力电气、中骏电气 | 无 |
| VRV 变频中央空调 | 格力、海尔、美的 | 无 |
| 控制、电源开关、开关面板、插座 | 西门子、公牛、正泰、德力西 | 无 |
| 合金钢管、无缝钢管（热机专用） | 上海宝钢、包钢、武钢 | 无 |
| 卫生洁具 | 九牧、箭牌、TOTO、恒洁 | 无 |
| 冲水阀、龙头 | 九牧、申鹭达、鹰牌 | 无 |
| UPVC 塑料排水管、PPR 给水管（国标）、PVC 电工套管 | 亚通、中塑、集友 | 无 |
| 膨胀节 | 武汉永泰、上海电站成套研究所、江苏泰州市宏大机械 | 无 |
| LED 灯具 | 通士达、雷士照明、欧普 | 无 |
| 防爆电器( 灯具、开关、风机、水泵) | 沈阳防爆、南阳防爆、新黎明防爆 | 无 |
| 路灯 | 辉盾、海洋王、雷士 | 无 |
| 应急灯 | 飞利浦、雷士照明、欧普 | 无 |
| 消火栓（面板采用有机玻璃一体式） | 白沙、福建天广、南安广捷、上海金盾 | 无 |
| 水泵接合器 | 白沙、福建天广、南安广捷、上海金盾 | 无 |
| 钢塑复合管 | 江苏百恒、浙江煌盛、华创天元 | 无 |
| 电缆桥架 | 厦门东炜、福建广聚、泉州和通 | 无 |
| 土建风机设备 | 厦门鹭江、泉州华泰、广东正野 | 无 |
| 热镀锌管（国标） | 国标优质产品 | 无 |
| 消防、火灾报警系统 | 北大青鸟、河北海湾安全技术有限公司、上海松江、海康威视、泰科消防保安系统 | 无 |
| HDPE 管材 | 伟星、金德、公元 | 无 |
| 虹吸雨水系统 | 江苏韵虹、佛山威文、上海吉博力 | 无 |

- 技术文件提交

6.1一般要求

- 投标方提供的所有技术文件和资料均应以中文书写；

- 签字文件应有相关有资格人员的完整真实的认可签字；

- 涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位；

- 提供文件的份数：

- 投标时：1份正本＋3份副本＋2份电子版（以光盘形式提供，应为可编辑的office、CAD文件）；

- 中标后：12份印刷版＋2份电子版（以U盘形式提供，为可编辑的office 2003、CAD2004文件）；

- 如对已经发出的文件有修改，应重新提供更新后的文件，并在修改部位做标记。

- 图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。

6.2 图纸及技术文件的交付

6.2.1 投标阶段

（1）供货清单、包括备品备件清单；

（2）设备及控制系统的技术手册；

（3）设备的主要性能参数、技术规格；

（4）选用主要材质、主要外协部件应提供品牌型号和供应商；

（5）系统配置图；

（6）设备的总装图及基础图；

（7）设备的设计、加工及交货时间的进度表；

（8）业绩表。

6.2.2 中标后7日内应提供的资料

（1）设备的安装图；

（2）设备的基础图、预埋件图及等满足土建设计要求的资料；

（3）包括控制室内设备的土建、供电等设计要求资料；

（4）电控原理图及安装图；

（5）基坑中排水布置图；

（6）以上资料，图纸部分除提供蓝图外，还应提供以AutoCAD2004绘制的软件图。

6.2.3 随机提供的资料

（1）设备的总装图及说明；

（2）设备及备品备件清单；

（3）安装、操作、维护、检修说明书；

（4）产品的检验合格证；

（5）合同规定的其他随机资料。

- 清洁、油漆、包装、装卸、运输、储存及安装

7.1清洁和油漆（秤台）

a. 金属结构件预处理除锈等级达到Sa2.5级，并采取防锈措施。焊接后的焊缝部位打磨后再用底漆和面漆涂装。

b.底漆涂环氧富锌底漆2层，总厚度为60～80μm。

中间漆涂环氧云铁中间漆40μm。

外表面面漆采用聚氨酯面漆，2×30μm，颜色由招标方确认。

外表面漆膜总厚度不小于180μm。

c. 油漆质量要达到：“漆膜均匀，不得有气泡、夹杂、龟裂、杂色、剥落、皱皮等缺陷”的要求。

d.投标方对涂层的附着力、硬度和厚度进行检测。

e.投标方提供用于现场修复的底漆和面漆。

7.2包装和运输

7.2.1项目中各设备必须购买运输保险，妥善包装，运往业主的安装现场，并卸装至业主指定地点。包装材料、装箱以及固定方法等应达到运输标准，防止运输及库存过程中损坏或受潮现象。设备包装费、运输费、保险费由投标方负责。投标方在投标书中给予详细说明。

本项目由投标方负责调试，投标方应派出合格的工程师到项目所在地点指导安装和试运行，并承担其派出人员的一切费用

7.2.2包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

7.2.3包装箱内附带下列文件，但不限于此：

a.装箱单；

b.产品使用说明书；

c.产品检验合格证书；

d.安装指示图。

7.3储存

1、投标方根据包装箱内所装物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。

2、投标方所供的备品备件及专用工具亦有安全储存方法的说明。

7.4安装

汽车衡至汽车衡房的管路敷设应由设计院设计、施工单位完成，供货厂配合。

7.5进度

以合同为准。

- 售后服务

8.1 人员培训

8.1.1应对操作人员进行培训,包含：

- 称重传感器原理和运用介绍

- 电子称重技术基本原理

- 仪表使用操作

- 仪表原理和运用的熟悉

- 称量系统的安装、设定和调试

- 仪表操作和设定过程的熟悉

- 仪表、打印机和其它终端设备的连接

- 维护

8.2 设备试运行

设备调试由中标人负责，负责调试到达到称量能力，能够保证连续的正常工作状态。

8.3 设备维修

本标的质保期为从全厂通过72+24小时试运行之日起2年，质保期内应免费进行设备的维护及零部件的更换，期满后损坏，由投标方负责备品备件供应和维修，只收取相应的材料费。

8.4 维护响应

设备的故障维护响应时间不应超过8小时，问题解决不应超过24小时。

- 技术偏离表

| 招标要求 | 投标承诺 | 说明 |
| --- | --- | --- |

投标人对招标规格书任何偏离均应列出，未列出的视为响应