德化县生活垃圾焚烧发电项目

CEMS技术规范书

2024年1月

目    录

附件一  技术规范	1

1、项目概况	1

1.1项目规模	1

1.2地理位置	1

1.3设备使用条件	1

1.4投标文件编制要求	1

1.4投标文件编制要求	2

2、设计、制造、检验标准	2

3、主要技术参数及性能要求	3

1、一般要求	8

2、具体供货内容	8

3、其他要求	9

附件三  技术资料及交付进度	10

1、一般要求	10

2、乙方应提交的文件	10

附件四 监造检验和性能验收试验	12

1、工厂检验	12

2、设备监造	12

3、性能验收试验	13

附件五 技术服务和培训	14

1、技术服务	14

2、培训	14

3、联络会	15

附件六  交货进度要求	16

附件七  品牌要求	16

附件八 备品备件清单	16

- 附件一  技术规范

1、项目概况

1.1项目规模

项目名称：德化县生活垃圾焚烧发电项目。

工程厂址：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

工程性质：市政环保工程。

工程规模：1×400t/d焚烧炉+1×10MW汽轮发电机组；年运行时间不少于8000小时。

1.2地理位置

项目地址（交货地址）：德化县龙门滩镇硕儒村茅仔格。

1.3设备使用条件

- 设备安装条件：室内布置。

气候：德化县属中亚热带海洋性季风气候，无霜期 270天左右。同时，由于海拔高低悬殊、地形复杂，又具有气候垂直变化大、小气候突出等特征。城关年平均气温18.0℃，平均最高气温23.3℃，平均最低气温 14.1℃；最热月（7月）平均气温25.9℃，极端最高气温36.6℃；最冷月（1月）平均气温 9.2℃，日照年平均1802.4小时，无霜期年平均270天左右。年平均降水量 1789.0毫米。春雨季（3~4月），平均雨量310毫米，占全年降水量的 17.3%；梅雨季（5~6月），平均雨量557毫米，占全年降水量的 31.1%；台风雷阵雨季（7~9月），平均降水量 650毫米，占全年降水量的36.3%；少雨季（10~2月），平均降水量272毫米，占全年降水量的 15.2%。历年来年最大降水量2485.7毫米（1961年）。

- 抗震设防烈度：根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），确定项目所在地抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度为0.05g。

- 供电条件： 380/220V。

1.4投标文件编制要求

（1）本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

（2）所有文件中的单位均采用国际单位制。

（3）本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

（4）如未对本规范书提出偏差，将视为投标方能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标方都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

（5）招标方仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标方负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标方无条件解决。

（6）投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

1.4投标文件编制要求

（1）本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

（2）所有文件中的单位均采用国际单位制。

（3）本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

（4）如未对本规范书提出偏差，将视为投标方能全面满足本招标文件所提出的各种要求。若有偏差（无论多少），投标方都必须清楚地表示在本规范书的附表一“技术差异表”中。

（5）招标方仅对提供的参数进行负责，设备选型由投标方负责，若因为设备选型出现的问题，应由投标方无条件解决。

（6）投标方必须按本技术规范的顺序编制投标文件，逐条响应本技术规范要求，详细填写技术参数和图表。投标方如有额外补充说明的内容，另成章节编制，不应打乱本规范的章节顺序。

2、设计、制造、检验标准

CEMS（烟气排放连续监测系统）在设计、制造和验收过程中必须遵守国际通用标准或制造厂的标准（以最新规范为准），同时须满足下述中国国家标准。当上述标准有矛盾时，采用较高要求的标准。

- 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范：

HJ/T 75-2017；

- 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要

求及检测方法： HJ/T 76-2017；

- 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法：

HJ/T 398-2007；

- 生活垃圾焚烧污染控制标准：GB 18485-2014；

- 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法：GB/T 16157-1996；

- 锅炉烟尘测定方法： GB5468-91；

- 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准：HJ/T212-2017。

- 分析仪器通用技术条件：GB12519-2010

3、主要技术参数及性能要求

### 3.1 技术条件

### 3.1.1烟气净化系统出口烟气排放标准表

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | GB18485-2014 |  | 福建省地方标准DB35/ 1976-2021 |  | 本工程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日平均 | 小时平均 | 日平均 | 小时平均 | 日平均 |
| 1 | 颗粒物 | mg/Nm3 | 20 | 30 | - | - | 20 |
| 2 | HCl | mg/Nm3 | 50 | 60 | - | - | 50 |
| 3 | HF | mg/Nm3 | - | - | - | - | 80 |
| 4 | SOx | mg/Nm3 | 80 | 100 | - | - |  |
| 5 | NOx | mg/Nm3 | 250 | 300 | 120 | 150 | 120 150（小时均值） |
| 6 | TOC | mg/Nm3 | - | - | - | - | - |
| 7 | Hg | mg/Nm3 | 0.05 |  | - | - | 0.05 |
| 8 | CO | mg/Nm3 | 80 | 100 | - | - | 80 |
| 9 | Cd | mg/Nm3 | - |  | - | - | - |
|  | Cd+T1 |  | 0.1 |  | - | - | 0.1 |
| 10 | Pb | mg/Nm3 | - |  | - | - | - |
|  | Pb+Cr等 其他重金属 |  | 0.1 |  | - | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 烟气黑度 | 林格曼级 | 1 |  | - | - | 1 |
| 12 | 二噁英类 | NgTEQ/Nm3 | 0.1 |  | - | - | 0.1 |

注：1）本表规定的各项污染物浓度的排放限值，均指在标准状态下以11%（V/V%）O2（干烟气）作为换算基准换算后的基准含氧量排放浓度。

2）烟气最高黑度时间，在任何1h内累计不得超过5min。

3） 本次供货范围内的烟气净化设备，应在确保上述污染物排放指标的基础上，并达到国家最新颁布的烟气排放标准。

4） CO、NOx不在保证范围内，但卖方有义务协助买方调试实现污染物达标排放。

### 3.1.2取样探头安装位置条件

安装位置：引风机出口至烟囱水平管道上。安装角度及高度符合环保要求。主机房环境温度26-30℃。取样点的布置设计在供应商的工作范围，如果由于不合理或环保不认可导致整改的费用由供应商负责。

### 3.3 主要技术性能要求

- 分析仪：采用多组分红外气体分析仪，一台分析仪能分析所要求的全部气体组分（至少能分析HCl、SO2、HF、NOx、CO、H2O、O2、氨逃逸），分析原理采用傅立叶红外（FTIR）原理。

- 样气采样及预处理方式：符合《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法： HJ/T 76-2017》的要求。FTIR分析仪器必须对样气在湿基状态下量测，由采样探头至分析仪器不能有冷凝产生，及保护分析仪器不至因为水分因素造成分析失真或减少使用寿命。 因此， 采样方式可采用直接抽取加热式或稀释抽取式。 采样探头耐高温，耐强酸腐蚀，耐磨损。使用寿命不低于3年。

- 国产仪器应有制造计量器具CMC标志，进口仪器应取得我国质量技术监督部门的计量器具型式批准证书。

- 粉尘仪：激光粉尘仪。粉尘仪自动对零和量程标定。要求使用满足垃圾焚烧尾气烟尘低浓度测量烟气的产品。根据泉州市环保要求，粉尘仪必须具备全光程校准功能。

- 流量测量：S型皮托管/均速管，差压变送器选用罗斯蒙特3051、PDS、EJA等品牌，带吹扫装置。所测流速/流量的输出要求是经过温度和压力实时修正的数据。

- 仪器外壳或外罩具有耐腐蚀、密封良好、防尘、防雨。

- 仪器各零部件连接可靠、表面无明显缺陷，操作灵活、方便。

- 仪器应设有漏电保护装置，防止人身触电。

- 具有防雷击及防爆措施。

- 分析仪器应具有防止光学镜头、采样探头被烟气污染的净化系统，分析仪器的设计必须考虑进入分析仪器的样气于湿基状态时，分析仪器须能正常稳定地量测各气体成份，不至因水份影响产生偏差，并保证在此使用条件下光学镜头使用寿命不低于3年。

- 仪器应能用手动和自动方法进行零点漂移和量程漂移校准。

- 系统能周期自动进行空气吹扫、零气校准、标准气体校准。零气和标准气体必须经过采样探头进行校正。自动空气吹扫应每日至少一次。

- 数据采集处理系统具有记录、储存、显示、数据处理、数据输出、打印、故障报警、安全管理和数据、图文传输功能，颗粒物CEMS具有一次物理量的显示、储存功能。具有相互隔离的4～20mA信号输入、输出接口和标准PROFIBUS等接口，与控制室的DCS进行数据传输或通讯。数据采集处理系统配备打印机，报表内容满足相关环保标准要求。

- 数据采集处理部分的硬件采用工业专用计算机，，能与分析仪和DCS进行数据通讯；软件可与用户的DCS操作软件兼容，数据采集系统预留4个模拟量点，其功能满足环保要求和用户需求。

- 数据采集处理系统能向有关部门定时传输数据和图表，并接受数据查询。定时发送时钟命令并校准时钟。

- 数据的采集和控制功能协调整个系统的时序，记录测点数据和仪器运行状态数据，根据状态数据诊断仪器运行状态并在测定数据后面给出状态标记。

- 数据查询和检索符合HJ 76-2017。

- 数据采集和传输以及通讯协议均符合HJ/T212-2017。

- 存储数据具有断电保护功能，能保证储存原始数据，能够自动或根据指令将所采集的各种信息发送回控制中心。

- 仪器应能对数据记录进行文档保存和备份，能自动生成运行参数报告，数据报告（Excel文档），掉电记录报告和操作记录报告。

- 数据能生成历史曲线

- 仪器具有扩展功能，模块化结构设计，可根据使用要求，实现单路或多路配置。

- 仪器具有安全管理功能，具有多级权限管理，系统对所有的控制操作均自动记录并入库保存。

- 异常情况造成程序中断，系统能实现自动启动，自动恢复运行状态。

- 仪器应具有响应时间快，数据真实准确，稳定性好，可靠性高。

- 系统具有完善的异常情况报警系统，如，烟气低流量，低压，低温，高温，污染因子高报警等，报警的历史数据可查。

- 系统具有可靠的联锁保护。如烟气温度过高，过低，水份过多，等，不适宜采样时，自动切除采样状态，跳到氮气或压缩吹扫状态，保护分析仪不受到损害。

- 烟气检测系统在线监测的所有参数数据输出配置信号隔离器，一路至DCS剩余一路或两路留作备用。需将设备运行状态、维护、反吹、故障、报警信号接入DCS，报警和故障信号需精确到具体设备。

- 数采仪（满足当地环保部门的要求）上传至环保局监控平台。除CEMS数据给环保部门外，要求燃烧温度等数据上传时，DCS系统采用RS485通讯将相关数据提供给数采仪之后，由数采仪将数据打包上传，CEMS环保数据实时上报，数采仪预留多路接口。

- 招标人提供2路380VAC电源至烟气分析小屋内，投标人负责提供两路工作电源的自动切投，并有电源指示报警信号。投标人另需提供UPS电源（数采仪、工控机），备用电源在投标人电源失电的情况下可连续运行1小时。

- 室外设备需配有防雨罩

- 样品采集装置应具备颗粒物过滤功能，过滤器滤料的材质应不与气态污染物发生反应

- 加热采样线全程伴热。并能保证在正常及二倍正常压力的异常情况状态下运行无泄漏。具有自动温度控制功能；加热管线应预留备有采样管路。

- 投标人协助使用方所供烟气在线监测系统设备最终通过保验收工作。

- CEMS需配独立储气罐。

附件二  供货范围

1、一般要求

乙方应保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合中国有关法律、法规、规范和标准的要求，且设备的性能满足本技术协议要求。

凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使本技术协议未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

乙方应提供安装、调试和项目最终验收合格后一年运行所需的备品备件。

乙方负责安装、调试通过并配合甲方完成第三方的性能验收。

乙方负责安装、调试及CEMS系统建设方案报审。

常用备品备件终身提供。甲方支付相关费用。

2、具体供货内容

供货内容为一套完整的烟气在线监测系统（CEMS），包括气态污染物监测子系统（取样系统和分析仪）、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成的标定设备。烟气在线监测主要用于监测布袋集尘器出口的烟气态污染物如二氧化硫（SO2），氯化氢（HCL），氟化氢（HF），氮氧化物（NOx，NO、NO2均应能分别单独测量），一氧化碳（CO），和水份（H2O），氧气含量（O2），氨逃逸，烟气流量，烟气粉尘（黑度），烟气温度和烟气压力等连续监测数据及报告。

乙方负责一套完整的烟气在线检测系统、内部接线以及烟气处理小室内布置等，烟气处理小室之后与DCS通讯连接为工厂设计内容。

一套完整的烟气在线监测系统至少包含但不限于以下仪器，相关组件和设备：

- 红外线气体分析仪，一套，安装于位于烟气监测控制室内的分析仪表盘内。

- 安装烟囱上的取样探头及由取样探头至分析盘体的取样管线内含取气体管，校准气体管，空气吹扫管及伴热管等），一套。采样方式可考虑直接抽取加热取样或稀释抽取取样方式。

- 烟气粉尘监测仪，一套，安装于现场烟囱上。

- 烟气流量计探头及传送器，一套，安装于现场烟囱上。

- 氧分析仪，安装于现场烟囱上。

- 烟气温度、压力检测仪器，各一套。

- 数据采集处理与通讯子系统由数据采集器和计算机系统构成，安装于烟气监测控制室内，实时采集各项参数，生成各浓度值对应的干基、湿基及折算浓度，生成日、月、年的累积排放量，完成丢失数据的补偿，并具备与厂内DCS 的联系接口及调制调解器（MODEM）以便将报表实时传输到政府主管部门。

- 烟气监测控制小室内部设置所需分析盘体和取样采集相关泵，必要管路，阀件和组件，以及数据采集处理与通讯子系统等必要盘体，显示器和报告打印设备，操作台等都由供货商负责提供。

3、其他要求

电缆，通讯线等材料需满足现场施工需要，如供货清单标明的数量不足，乙方需免费提供。

为满足本技术协议所明确的功能要求所需的设备、部件，即使供货清单未列出或数量不足，乙方须免费提供。

乙方应提供一年用备品备件，若供货清单所列备品备件不能满足甲方实际一年运行所需，则乙方须免费补齐所需要的备品备件。

- 附件三  技术资料及交付进度

1、一般要求

乙方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文和英文，进口部件的外文图纸及文件应由乙方翻译成中文（免费）。其中，提供的图纸8份将同时提供电子版本1份。

乙方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。合同签字后，乙方应在10天内提出一份在合同期间准备提交甲方审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由甲方确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告；在10天内提供CEMS的安装位置（包括开孔大小，法兰尺寸等）、检修平台，并附图说明。

乙方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，乙方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

乙方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料均应装订，并标明修改的版本号和日期。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，乙方保证及时免费提供。

乙方应保证所供文件和图纸完全能满足电厂安装、投入、正常运行和维护的需要。在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，乙方不得进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不作为调整合同价格变动的依据。

2、乙方应提交的文件

乙方至少应提供下列文件：

a.系统硬件手册

b.系统操作手册

c.系统维护手册

d.构成系统所有部件的原理图

e.内部布置图

f.符合甲方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号

g.烟气分析小室及机柜总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离

h.安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。

i.乙方提供在水平工艺管道上安装设备的全部要求，包括数量、尺寸和采样孔的位置及硬件定位的安装图等。

J.乙方提供手工检测孔的布置建议。

k.烟气分析仪、粉尘监测仪、氧分析仪、流量计保修证书。

L.进口设备报关单。

M.乙方提供的CEMS系统资料的所有权归甲方所有

- 附件四 监造检验和性能验收试验

本条文用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括分包设备）进行检验、监造和验收试验，以确保投标方提供的设备满足招标方提出的技术要求。

1、工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

乙方检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，乙方须采取措施处理直到满足要求为止。乙方发生重大质量问题时应及时将情况通报甲方。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

2、设备监造

设备制造、装配、安装、运输过程中，甲方有权派代表进行监造并参与检验工作，检验标准按国家相关标准。

甲方有权查阅与所购汽车衡有关的标准、图纸、资料、检验记录及文件，乙方应予以配合。

甲方虽派代表参加设备制造、安装过程中的检验、试验并监造，但并不能消除和减轻乙方对设备、部件的质量及进度责任。

乙方在工厂进行设备、部件性能检验，应提前7天电传通知甲方派代表参加。如甲方未派人按时参加，乙方可自行检验并向甲方提供报告。不论甲方是否参加，或者甲方虽派代表参加并会签了检验报告，均不能免除或减轻乙方应承担的质量保证责任。

乙方应全力配合甲方代表的监造工作，并为甲方的现场见证人员提供住宿及办公方便。

3、性能验收试验

CEMS性能验收在乙方完成设备调试及完成与当地环保局的通讯连接，并得到当地环保部门对设备的相关验收合格证明文件后，由甲方邀请具有资质的第三方检测机构对CEMS系统进行性能验收。

- 附件五 技术服务和培训

1、技术服务

（1）设备安装、调试期间，乙方应派技术人员进行全过程的服务。

（2）设备使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知72小时内到达现场进行维修，并确保48小时内完成维修及调试工作。

（3）乙方须长期以最优惠的价格为甲方提供所需的备品配件。

（4）设备质量保证期一年，终身维护，并免费提供咨询。

（5）乙方应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，乙方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

6）乙方应于技术标书内提出烟气在线监测系统于设备质量保证期满后的定期保养维护服务建议及费用估算，作为甲方评标参考及日后由工厂运营方作为优先选择烟气在线监测系统维护保养服务的基础。

7）乙方应全力配合业主方的环评验收工作，并有义务提供环评验收工作与CEMS系统相关的材料、文件。

8）需提供调试期间各污染物标气且高中低浓度的各两瓶。（配不锈钢减压阀）。

2、培训

（1）乙方负责对甲方的操作和维修人员进行技术培训，培训的时间、地点根据工程进度双方协商后确定。

（2）培训内容至少包括CEMS技术原理、CEMS维护与保养、软件的功能原理与操作、系统的常见故障的处理方法。

（3）乙方负责为每个现场的用户免费培训2个或以上的操作人员。乙方承诺为每个业主单位培训人数由甲方指定。

（4）培训的费用已包括在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册，以及甲方派出参加培训的学员所需的培训用品和考察工厂等。

（5）培训结束后，乙方公司应对学员作出评价，并直接通知甲方。

现场技术服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人/天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

3、联络会

为使工程顺利进行，甲乙双方以联络会形式进行技术问题的澄清和工作界面的确定。

第一次联络会安排在乙方公司提交技术资料后10天内，双方就技术资料中有关问题予以澄清，并就设备安装前的现场准备工作予以明确。

根据工程需要，双方可协商随时调整联络会的时间和内容。

每次联络会后应签署会议纪要，纪要与合同具有同等的效力。

联络会地点待定。

- 附件六  交货进度要求

1、投标人在标书内列出一份详细供货计划表，内容包括：设备清单、制造厂家、性能、总重量、总体积、装箱清单等初步交货计划。

2、供货日期从订货合同生效后起两个月开始供货四个月内本合同供货全部完成，供货进度应配合招标方工程进度要求，具体交货时间以招标人在合同签订后书面通知为准。

- 附件七  品牌要求

主要材料设备备选品牌明细表

| 名称 | 业主品牌要求 | 拟选定品牌 联系人员及方式 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化锆（必须分体型现场安装） | 国内著名品牌（必须具有环保认证证书及检测并且在有效期内） |  |  | 无 |
| CEMS | 西克麦哈克、ABB、厦门格瑞斯特 （必须具有环保认证证书及检测并且在有效期内） |  |  | 无 |

## 附件八  备品备件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探头过滤器 | 件 | 2 |  |
| 2 | 不锈钢过滤器 | 个 | 2 |  |
| 3 | 过滤器 | 个 | 2 |  |
| 4 | 标气不锈钢减压阀 | 个 | 2 |  |
| 5 | 采样探头加热器 | 个 | 2 |  |

注：1、备品备件中除了满足初次运行所需安装的材料外，必须保证72+24小时连续试运行后，还需提供不少于上表所列的材料；包括但不限于以上内容。